超声聚焦子宫肌瘤治疗系统

技术参数、功能及要求

| 序号 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称：超声聚焦子宫肌瘤治疗系统 |  |
| 2 | 数量：一套 |  |
| 3 | 结构：产品由治疗头及水囊装置、超声功率源、定位装置（包括治疗头运动装置、B超探头运动装置、治疗头C型臂和治疗床运动装置）、B超影像监控系统、控制系统、治疗床和水处理及水温控制装置组成 |  |
| 4 | 设备适用范围和基本要求 |  |
| 4.1 | 适应症：专业治疗子宫肌瘤 |  |
| 4.2 | 基本要求：设备为子宫肌瘤专科治疗设备 |  |
| 4.2.1 | 一次性适型治疗，使肌瘤组织产生整块的凝固性坏死 |  |
| 4.2.2 | 设备专门针对子宫肌瘤治疗，在治疗深度和最大剂量方面进行优化 |  |
| 4.2.3 | 超声实时监控，发射过程中不关闭监控超声 |  |
| 4.2.4 | 三维治疗区域模拟显示 |  |
| 4.2.5 | 能够提供不少于100例国家药监局认可的药物临床试验机构出具的临床试验报告（针对子宫肌瘤适应症），有效病例数据总数不少于100例 |  |
| 5 | 系统参数 |  |
| 5.1 | 治疗头 |  |
| ★5.1.1 | 上置式（干式），患者无需直接与水接触，仰卧位 |  |
| ★5.1.2 | 采用球冠式聚焦换能器(单片、无需声透镜辅助、一次性聚焦). |  |
| 5.1.3 | 超声波频率：1.2MHz ± 0.18MHz |  |
| 5.1.4 | 超声功率放大器输出功率可调，焦域内的声强或声功率可以降低到最大值的20％以下 |  |
| 5.1.5 | 焦域横向尺寸：≤2.5x2.5mm |  |
| 5.1.6 | 焦域纵向尺寸：≤22mm |  |
| 5.1.7 | 焦域最大声强：＞12000瓦/平方厘米（出具国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告） |  |
| 5.1.8 | 焦距：0-130mm |  |
| 5.1.9 | 具备治疗头换能器三维运动系统 |  |
| 5.1.9.1 | 治疗头X向（治疗床长轴方向）运动范围：≥100mm，累计误差不大于0.2mm |  |
| 5.1.9.2 | 治疗头Y向（治疗床横轴方向）运动范围：≥100mm，累计误差不大于0.2mm |  |
| 5.1.9.3 | 治疗头Z向（垂直于治疗床面方向）运动范围：≥100mm，累计误差不大于0.2mm |  |
| ★5.1.10 | 具备C型臂运动系统 |  |
| ★5.1.10.1 | 摆动角度（绕Y轴方向）：≥±5° |  |
| ★5.1.10.2 | 转动角度（绕X轴方向）：≥±15° |  |
| 5.2 | 治疗床 |  |
| 5.2.1 | 床面尺寸：长≥2000mm ；宽≥600mm |  |
| 5.2.2 | 最大承重：≥135kg |  |
| 5.2.3 | 具备治疗床三维运动系统 |  |
| 5.2.3.1 | X向（治疗床长轴方向）运动范围：≥750mm |  |
| 5.2.3.2 | Y向（治疗床横轴方向）运动范围：≥300mm |  |
| 5.2.3.3 | Z向（垂直于治疗床面方向）运动范围：≥200mm |  |
| 5.3 | 水处理系统 |  |
| 5.3.1 | 具备专用高精旋转电机，配合干式真空泵完成制水 |  |
| 5.3.2 | 具备专用高精电机，自动完成进水及送水 |  |
| 5.3.3 | 具备真空表以实时显示制成水真空度 |  |
| 5.3.4 | 制成水（去气水）溶氧度：＜4 mg/L |  |
| 5.3.5 | 最大真空度：＜-0.08MPa |  |
| 5.3.6 | 制水时间：≤15分钟 |  |
| 5.3.7 | 具备储水装置以存储制成水，容量≥15L |  |
| 5.3.8 | 单次制水后的使用时间≥4小时，变换患者时不用更换水囊中的水 |  |
| 5.3.9 | 具备水处理实时监控系统 |  |
| 5.3.10 | 具备制水过程可视化液晶面板 |  |
| 5.3.11 | 治疗头水囊水温可控范围：15～30℃ |  |
| 5.4 | 计算机硬件 |  |
| 5.4.1 | 主机采用工业计算机架构 |  |
| 5.4.2 | CPU：双核 3.3GHz |  |
| 5.4.3 | 内存≥8G，硬盘≥1TB |  |
| 5.4.4 | 图象采集卡：高性能图象采集卡 |  |
| 5.5 | 治疗控制软件系统 |  |
| 5.5.1 | 基本功能 |  |
| 5.5.1.1 | 患者、医生基本信息录入功能 |  |
| 5.5.1.2 | B超深度选择及自动检测功能 |  |
| 5.5.1.3 | 治疗参数调节功能 |  |
| 5.5.1.4 | 剂量配置优化及任意调节 |  |
| 5.5.1.5 | 治疗视频实时显示功能 |  |
| 5.5.1.6 | 打击功率自主选择 |  |
| 5.5.1.8 | 病灶手动勾画功能 |  |
| 5.5.1.9 | 治疗点标注及删除功能 |  |
| 5.5.1.10 | 消融进行时间显示功能 |  |
| 5.5.1.11 | 累积治疗时间显示功能 |  |
| 5.5.1.12 | 总治疗点数显示功能 |  |
| 5.5.1.13 | B超动态和静态图显示功能 |  |
| 5.5.1.14 | 3D模型分窗同时显示功能 |  |
| 5.5.1.15 | 治疗区域分层显示及切换功能 |  |
| 5.5.1.16 | 治疗报告自动生成功能 |  |
| 5.5.1.17 | 治疗报告信息优化功能 |  |
| 5.5.1.18 | 治疗信息预览及修改功能 |  |
| 5.5.2 | 云服务后台支撑系统功能 |  |
| 5.5.2.1 | 云端监测功能，实时记录设备状态 |  |
| 5.5.3 | Professional升级软件 |  |
| 5.5.3.1 | 静态图测距功能 |  |
| 5.5.3.2 | 静态图标记功能 |  |
| 5.5.3.3 | 静态图保存功能 |  |
| 5.5.3.4 | 视频截屏功能 |  |
| 5.5.3.5 | 病灶自动勾画功能 |  |
| 5.5.3.6 | 治疗点自动填充功能 |  |
| 5.5.3.7 | 治疗点分色标注功能 |  |
| 5.5.3.8 | 剂量配置检测警示功能 |  |
| 5.5.4 | Smart Solution升级软件 |  |
| 5.5.4.1 | 靶区3D治疗模型显示功能 |  |
| 5.5.4.2 | 三维区域可变化操作，观察治疗情况。 |  |
| 5.5.4.3 | 多治疗模式切换功能，根据肌瘤大小可调整 |  |
| 5.5.4.4 | 治疗框中心坐标即时显示功能 |  |
| 5.5.4.5 | 治疗点厚度图形化及数值双重显示 |  |
| 5.5.4.6 | 治疗点宽度和高度图形化及数值双重显示 |  |
| 5.5.4.7 | 声通道显示功能 |  |
| 5.6 | 极速治疗系统 |  |
| 5.6.1 | 全进口伺服电机系统 |  |
| 5.6.2 | 对治疗头、C型臂和治疗床进行运动控制 |  |
| 5.6.3 | 对换能器作发射（打击）控制，实现极速治疗 |  |
| 6 | 整体项目培训服务 |  |
| 6.1 | 项目安装条件 |  |
| 6.1.1 | 机房面积：≥25m2，单边≥4m； |  |
| 6.1.2 | 电源要求：单相三线，带符合当地法律法规要求的接地线； |  |
| 6.1.3 | 供水要求：流量≥1m³/h，水压0.1-0.5MPa。 |  |
| 6.2 | 项目整体培训 |  |
| 6.2.1 | 设备安装时，设备厂家的安装人员会对医院设备管理及维修人员进行技术培训，以保障该设备日常使用的规范性以及该设备的日常保养 |  |
| 6.2.2 | 设备安装后，由厂家派临床操作医生前往医院现场指导培训三周（分两次完成），并确保该院医生能独立完成患者的治疗。 |  |
| 6.3 | 项目售后服务 |  |
| 6.3.1 | 质保期：自设备经用户验收完毕起12个月为质保期，厂家负责在正常操作情况下的设备维护及零部件更换等免费服务。 |  |
| 6.3.2 | 远程设备故障诊断服务：可以为用户开展远程设备故障诊断服务； |  |
| 6.3.3 | 质保期以后的服务，可以与用户签订维修服务包修服务协议 |  |
| 7 | 超声系统 |  |
| 7.1 | 便携式原装进口超声一台 |  |
| 7.1.1 | 多功能数字平台，常规应用腹部和心血管 |  |
| 7.1.2 | 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器 |  |
| 7.1.3 | 系统发射与接收通道数≥ 114680 |  |
| 7.1.4 | 超宽频带变频探头 |  |
| 7.1.5 | 二维灰阶成像（部件）单元，发射声束聚焦：发射≥8段；扫描线密度≥512超声线；最大扫描显示深度≥36cm。 |  |
| 7.1.6 | 彩色多普勒血流成像，二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步 |  |
| 7.1.7 | 扇形扫描角度：5°~190°选择 |  |
| 7.1.8 | 频谱多普勒（脉冲波及连续波）显示及分析单元 |  |
| 7.1.9 | 组织谐波成像 |  |
| 7.1.10 | 梯形扩展成像技术 |  |
| 7.1.11 | 具有二维声束偏转技术，在二维灰阶、彩色模式下，可对二维声束进行左右自动偏转 |  |
| 7.1.12 | 高清放大成像 |  |
| 7.1.13 | 智能斑点噪声去除技术 |  |
| 7.1.14 | 显示设备: 带机械臂的19“ TFT LCD显示器，可通过触摸操作 |  |
| ★7.2 | 具备超声造影功能 |  |
| 7.3 | 探头要求： |  |
| 7.3.1 | 腹部电子凸阵探头 8-1MHz，具备探头加长电缆线3.5M；1个 |  |
| 7.3.2 | 腹部电子凸阵探头 8-1MHz；1个 |  |

保修一年

预算：500000.00元人民币

到货期：现货。