麻醉监护仪参数

1硬件&软件

*1.1主机显示器分离，多功能插件式监护仪

1.2监护适用范围：成人，儿童，新生儿

1.3系统功能

*1.3.1彩色显示屏≥20”,触摸屏操作,分辨率≥1680×1024

1.3.2屏幕≥32通道显示

1.3.3具备≥96小时表格/图形趋势, ≥150项事件回顾

1.3.4具有波形显示自动调整功能，波形和参数框的大小可以跟随波形数量自动调整

1.3.5可外接显示器，实现多屏显示

*1.3.6缆线管理：一根缆线作心电，血氧和体温功能主电缆，床旁缆线数量减少，缆线不缠绕，环境整洁

1.3.7支持20种多国语言

2测量参数：

*2.1配备心电，无创血压，脉搏血氧饱和度，呼吸速率，体温，2通道有创血压；体温，有创血压可同时测量；

2.2心电

2.2.1标配5导联ECG

2.2.2可选3,6及传统12导传统心电图功能，可选单根导联线实现3,5,6,12导联ECG测量

2.2.3具备心律失常分析

2.3呼吸速率

2.3.1采用阻抗法测量呼吸速率

2.4无创血压

2.4.1采用步进阶梯式放气

2.5体温

2.5.1可选双通道体温

2.6有创血压

2.6.1标配双有创

2.6.2测量范围：-50 — 400 mmHg（-6.6 — 53.3 kPa）

预算人民币￥510,000.00元3台（送一台BIS模块）

到货期:待医院通知后三个工作日

保修:三年