生物显微镜技术参数

一、用途：用于明场观察研究，适合微生物，染色切片观察等广泛生命科学研究

二、技术要求

1.数量：1套

2.显微镜部分

2.1、 观察方法：支持明场、荧光，可扩展相差、暗视野、DIC、偏光等观察；所有观察用一套物镜完成

*2.2、 主机：智能化主机，机身前端带≥3.3 x 7.7cm LCD液晶显示屏，显示显微镜当前工作状态并可纠错，两侧调焦旋钮附近有≥10个功能键盘，可控制激发块、照明方式等，可依据用户使用习惯调整；带有一键切换功能，明场、相差、荧光、DIC等观察一键即可完成全部切换，也可以实现DIC/荧光/相差的联合观察

*2.3、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm

2.4、明场照明系统：全新LED照明，使用寿命≥15年，无需更换灯泡；光强自动记忆，依据物镜或观察方法转换，自动匹配最佳值

2.5、调焦：带同轴粗,精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（微调最小步进≤0.1um）

2.6、光阑：电动双光阑：6种圆形和6种矩形视场光阑，11种不同尺寸矩形光阑，随物镜转换自动调整最佳值，提高CCD性噪比值

2.7、色温恒定系统：带有色温恒定（CCIC）系统，不同放大倍数, 不同光强，不同反差技术情况下(PH, DIC), 显微镜色温≥3200K，无须再加入 ND 滤镜, 以补偿色温， 无须利用 ND 滤镜或利用白平衡（White Balance）来调整取像质量

2.8、聚光镜：智能聚光镜，依据物镜转换以及观察方法变化自动调整附件，聚光镜高度可调

2.9、载物台: 右手高位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台

2.10、物镜转盘：≥ 6位物镜转盘，物镜编码识别

2.11、物镜：至少配备2.5X（N.A≥0.07）/5X（N.A≥0.11）/10X（N.A≥0.30）/20X（N.A≥0.45）/40X（N.A≥0.74）平场消色差物镜

2.12、观察筒：三目镜筒，倾角可调，分光模式可调

2.13、目镜：大视野高眼点目镜，支持视野数≥25mm

*2.14 照相端口支持19mm视野，支持19mm芯片相机

2.15、视场光栏：≥6种圆型荧光视场光栏, 防止荧光淬灭；≥6种矩型视场光栏, 提高CCD图像信嘈比

2.16、光强：主机带有≥5档电动光强调节，调节按钮位于调焦旋钮近身位，方便用户操作

3.同品牌摄像系统

3.1、芯片尺寸：≥2/3英寸

3.2、输出像素≥500万，像素尺寸优于3um * 3um

3.3、配备编辑软件，可进行参数调整、采图、图像增强、图像处理、图像管理、标注等功能

三、配置

1.显微镜主机一台

2．2.5X，5X，10X，20X，40X消色差物镜各一个

3.三目镜筒 一个

4.载物台 一个

5.目镜 二个

6.聚光镜 一个

7.摄像头系统 一套

四、商务要求

1.整机保修≥3年，需提供完整的保修承诺书

2.到货期：现货

3.预算：190000.00元人民币