高压注射器（一体化落地式）基本配置及参数要求：

基本配置：

|  | Item | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主机系统及核心部件 | 1 |
| 1 | 电源装置系统 | 1 |
| 2 | 注射头 | 1 |
| 3 | 显示控制装置（含可旋转触屏控制面板） | 1 |
| 4 | 针筒压力保护罩 150ml | 1 |
| 5 | 中文操作手册 （CD） | 1 |
| 6 | 合格证书 | 1 |
| 7 | 手控开关 | 1 |
| 8 | 手控开关安装配件 | 1 |
| 二 | 基座系统 | 1 |
| 三 | 装机后的一年保修包 | 1 |
| 四 | 主体连接臂 | 1 |
| 五 | 显示器支撑安装配件 | 1 |
| 六 | 显示控制器连接线（3米） | 1 |
| 七 | 针筒保温套 | 1 |
| 八 | 适用于中国的电源线 | 1 |
| 九 | 影像设备同步电缆 | 1 |

基础参数：

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 项目 | 规格 |
| 1.3.1 | 注射器头 |  |
| 1.3.1.1 | 规格 | 单筒 |
| 1.3.1.2 | 显示项目 | 对比剂液量、流速、压力限值、针筒中剩余液量 |
| 1.3.1.3 | 针筒保温套 | 37摄氏度 |
| 1.3.1.4 | 吸药速度 | 1-10 ml/s，增量为1ml/s |
| 1.3.1.5 | 安全保护 | 注射头位置传感器 |
| 1.3.1.6 | 活塞自动回缩 | 卸下针筒后推杆活塞自动回缩 |
| 1.3.1.7 | 自动吸药 | 有 |
| 1.3.2 | 显示控制装置 |  |
| 1.3.2.1 | 显示屏 | 彩色LCD显示屏 |
| 1.3.2.2 | 控制面板 | 触摸屏控制 |
| 1.3.2.3 | 可旋转 | 左右方向旋转，大范围观察角度 |
| 1.3.2.4 | *中文操作界面 | 显示器控制装置支持中文显示语言 |
| 1.3.3 | 主要技术参数 |  |
| 1.3.3.1 | *注射速度 | 0.1-45.0 ml/s，增量为0.1 ml/s （单次和分阶段） |
|  |  | 0.1-59.9 ml/m，增量为0.1 ml/m （单次ml/m） |
| 1.3.3.2 | 注射剂量 | 1ml-150ml |
| 1.3.3.3 | 上升/下降时间 | 0-9.9s, 0.1s 递增 |
| 1.3.3.4 | 压力范围 | 100-1200psi，增量为1psi |
| 1.3.3.5 | 注射/X线延时 | 0.0-99.9 s，增量为0.1s |
| 1.3.3.6 | 储存方案 | 40个方案 |
| 1.3.3.7 | 预设相数 | 4相 |
| 1.3.4 | 注射针筒 |  |
| 1.3.4.1 | 一次性空针筒 | 150ml一次性空针筒 |
| 1.3.5 | 操作互锁功能 | 有 |
| 1.3.6 | 造影成像系统接口 | 可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步 |
| 1.3.7 | *存储注射历史记录数 | 最近50次注射 |
| 1.3.8 | *系统软件功能升级 | 有新功能后可根据序列号获取软件升级 |
| 1.3.9 | 安装方式 |  |
| 1.3.9.1 | 标准安装方式 | 一体落地式 |
| 1.4 | 中文操作手册 | 有 |
| 1.5 | 技术及维修资料 | 有 |
| 1.6 | 用户培训 | 有 |
| 1.7 | 售后服务保障细节 | 厂家标准保修期1年 |

成交价：人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）

到货期：合同签订后10天。