技术规格及要求

一、技术要求

- 货物名称：便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- 采购数量：壹套

到货期：合同签订后30日内

预算：49万元

- 技术规格及系统概述：

产品用途说明：便携式彩色多谱勒超声诊断系统，适用于腹部、妇科、产科、泌尿。所配软件为该机型的最新版本。有持续升级能力的设计，以满足将来扩展临床应用的需求。

- 3．1便携式彩色多谱勒超声波诊断系统包括：

3.1.1  ≥15寸高清晰医用彩色液晶显示器，并且是可折叠上翻盖式液晶显示器（上翻盖厚度≤3cm，上翻盖上翻后与操作面板的最大夹角≥140度）；笔记本式超声主机，以保证放置的稳定性，便于出诊携带及在颠簸情况下平稳安置；主机与提手一体化设计，提手在操作面板前端，能起到手托的功能，方便操作人员使用

3.1.2  二维灰阶成像系统

3.1.3  具有频谱多谱勒、连续多普勒成像单元显示及分析系统

3.1.4  彩色多谱勒成像系统

3.1.5  能量多谱勒成像系统

3.1.6  线阵探头扫描角度独立偏转技术

3.1.7  组织谐波成像系统

3.1.8  凸阵扩展成像技术

3.1.9  回声信号离线分析及处理

3.1.10 空间复合成像技术

3.1.11 二维和彩色多谱勒双幅显示

3.1.12 图像局部放大功能(实时和冻结状态均可放大），放大倍率≥7倍。

3.1.13 特异性组织成像模式

3.1.14 超声图像显示区域能放大至全屏，并专设一个独立功能键

3.1.15用户界面支持中、英文显示，中英文输入，并具有中文操作提示系统

3.1.16 主机须具有独立的直流电源和交流电源双重供电系统，直流供电系统待机时间≥6小时，扫查时间≥1小时

3.1.17 配置与主机匹配的专业台车及数据扩展模块，并要保证≥3个探头扩展接口同时激活，要求所有探头接口均为矩形接口，并相互通用；在探头选择界面，能显示≥3个探头可供直接选择；无须其他附加操作

3.1.18 PC平台，WINDOWS操作系统，传统超声操作面板，有中文标识，具有传统超声轨迹球；整机一体式，非外接配件插件式

3.1.19 一键图象优化技术（可作用于二维、彩色、频谱等模式），具有独立操作按键

3.1.20 便携式彩色多谱勒超声波诊断系统主机重量≤6.5公斤（注：不含电源适配器，不带电池）

3.1.21 斑点噪声抑制技术，≥3级可视可调

3.1.22 具有高强度合金框架外壳，抗压、抗腐蚀、屏蔽电磁干扰

3.1.23 具有侧向增益补偿功能（LGC），要求该功能能将扫描图像区域纵列分为≥3个区域，每个区域可独立进行≥8级调节

3.2 回声信号离线分析及处理（要求支持伪彩、放大、多角度旋转、二维与彩色双实时显示、彩色基线、频谱角度校正、频谱自动测量等调节）

3.3 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描

3.4 输入/输出信号:可与医院PACS系统联网

3.4.1 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

3.4.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频, S-视频

3.5 内置一体化数字化图像管理与记录装置：内置固态硬盘≥100G

四. 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

4.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

4.1.2  配置探头个数:2个（阴式探头1个，腹部容积探头1个）

4.1.3  二维/彩色角度独立偏转技术。

4.1.4 TGC：≥8段，具有≥8个独立的调节钮

4.2  探头规格

4.2.1  频率: 宽频带变频探头，二维和彩色须能独立变频；探头基波中心频率：≥3种，可视可调；谐波频率≥2种，可视可调；

4.2.2  B/D兼用:  凸阵:B/PW/Color

线阵:B/PW/ Color

4.2.3  穿刺导向: 主机具备穿刺引导功能

4.3   体位标记：≥110种，可以自定义注释

五、彩色多普勒：

5.1 多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2 B/Color双幅实时显示

六、频谱多普勒：

6.1 支持脉冲多普勒（PW），连续多普勒（CW）模式

6.2 取样容积宽度及位置范围：0.5mm～20mm

6.3 线阵探头多普勒取样线偏转≥±15°可调

6.4 多普勒取样音可开关，音量大小可调

七、测量和分析：

7.1 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

7.2 妇科/产科专用测量及分析

八、外设接口及外围设备配置要求：

8.1、主机内置≥2个USB标准接口

8.2、配置多探头扩展器      1套

8.3  配置专用台车          1台

8.4  配置高强度防震防摔专用拉杆箱 1个

8.5  免费保修期：从产品最终验收合格之日起，主机保修≥36个月，探头≥36个月