微循环显微检查仪技术参数及配置清单

一、技术参数

1、微循环显微镜

1.1物镜光学放大倍0.65x～4.5x。

1.2变倍比1:6.9，物镜1.3x～9x,光学放大39x～270x,电子放大156x～1080x。

1.3显微镜可360度调节。

1.4成像清晰度：目镜清晰范围大于视场直径的70%，屏幕清晰范围大于监视器屏幕的80%。

1.5视场中心的分辨率（1p/mm）≥20～110。

1.6视场中心相对偏移量不大于监视器屏幕的1/3。

1.7视场范围内照度应均匀，检查仪的物面照度可调范围10Lx-10000Lx。

1.8物面经光源照射20min后，温度升高小于2℃。

1.9各倍率物镜成像应基本齐焦。

1.10超广角高眼点目镜，目镜筒水平倾斜35度，双目视度调节范围±6屈光度，瞳距调节范围52mm～76mm（左右联动）。

1.11一体化调焦机构，工作距离达9cm。

1.12高亮度20W LED光源，360度可旋转，亮度无级可调。

1.13甲襞检测平台尺寸75*80mm，移动范围：95*85mm。

1.14高性能工业一体机，INTEL高速处理器、4G以上内存，1T以上硬盘，22寸液晶显示器，照片级彩色喷墨打印机。

1.15万象支架，显示器角度-90度/+80度，水平180度旋转，高度17～450mm可调。

2、彩色摄像机：1/2英寸300万像素

2.1分辨率2048*1536有效像素，色深10bit。

2.2色温可调。

2.3图像尺寸可调。

2.4帧率可调。

2.5像素点尺寸：3.2μm*3.2μm。

2.6数据传输：USB2.0。

3、微循环分析软件参数

3.1专为手指甲襞微循环设计的分析软件。

3.2实时动态观察，动态录像，即时图像采集、冻结、对比、保存、删除功能。

3.3图像处理功能：区域选择，块放大，图像增强，长度面积测量，上下左右全方位翻转，负像，定标设置，图像注释，伪彩。

3.4可测量血管形态、血流流态和血管袢周的微循环指标，并采用加权积分法进行专家辅助诊断，共计24项测量指标。

3.5软件具有CSURI自动评分系统。

3.6专业病例管理系统，方便的存档、查询、检索、添加、修改、删除、备份功能。

3.7自由编辑打印报告的内容及图片。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑工作站（含电脑主机、显示屏和推车） | 一套 |
| 2 | 显微镜 | 一套 |
| 3 | 摄像机 | 一台 |
| 4 | 冷光源 | 一台 |
| 5 | 电动升降台 | 一台 |
| 6 | 打印机 | 一台 |
| 7 | 产品证件 | 一套 |
| 8 | 说明书 | 一本 |
| 9 | 合格证、保修卡、验收单 | 一套 |

预算：137000.00元

保修期：三年

到货期：1个月内