# 胎儿监护仪

# 招标参数

预算：6.8万元人民币

到货日期：合同签署后3天

保修：3年

数量：1台

- 监护参数：胎心率（FHR1，FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- ★12晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±1bpm；

- ☆无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 探头IPX8防水等级；

- ★探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩；

- ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 母亲参数指标：

心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm；

无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg 平均压20~235mmHg舒张压10~215mmHg，测量误差：±1 mmHg；

血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，测量精确度：90％~100％：±2％， 70％~90％：±4％，＜70％：未明确；分辨率 1％；

呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm（呼吸率小于6 rpm精度无定义）；

脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm；

体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.3°C（不包括探头误差：±0.1°C；探头：≤±0.2°C）；

- ☆12.1英寸高清晰TFT触摸屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ☆一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭、硅胶按键和触摸屏操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ☆内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 支持NIBP省纸打印；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- ★在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- ☆48小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- ☆支持外接U盘存储监护数据；

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；