人体成分分析仪招标参数

1.工作条件

1.1工作环境温度：10-40℃；

1.2工作环境湿度：30-75%；

1.3电源：220V，50Hz。

2．技术要求

2.1 设备便于安装，重量不高于40kg。

2.2 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

#2.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

★2.4 计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

2.5 电极：采用4极8点接触电极

2.6 测试数据范围：体重范围10~270kg；年龄范围3~99岁；身高范围95~220cm。

#2.7 标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

★2.8阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

★2.9 测量结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比，节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重), 细胞外水分比率分析,  评分, 内脏脂肪面积(图解),体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析,腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪水平(图解)，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 相位角, 阻抗；节段围度分析。

2.10 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

2.11 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

★2.12可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告

2.13 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

2.14管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

质保期：3年

供货期：现货

最终报价：33万元