北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年6月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年06月18日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 麻醉工作站 | 6 | 套 | 是 | 18 |  |
| 2 | 2-1 | 电刀 | 4 | 台 | 是 | 49.6 |  |
| 3 | 3-1 | 离心机 | 1 | 台 | 是 | 12 |  |
| 4 | 4-1 | 超纯水系统 | 1 | 台 | 是 | 15 |  |
| 5 | 5-1 | 医用升温毯 | 5 | 台 | 是 | 42.5 |  |
| 6 | 6-1 | 教学模型 | 1 | 套 | 是 | 29.53 |  |
| 7 | 7-1 | 轮转式切片机 | 1 | 台 | 是 | 18 |  |
| 8 | 8-1 | 原位杂交仪 | 1 | 台 | 是 | 6 |  |
| 9 | 9-1 | 转运车 | 7 | 辆 | 是 | 21 |  |
| 10 | 10-1 | 内窥镜 | 3 | 套 | 是 | 9.6 |  |
| 10 | 10-2 | 鼻内窥镜 | 4 | 套 | 是 | 20 |  |
| 11 | 11-1 | 包埋机 | 1 | 台 | 是 | 20 |  |
| 12 | 12-2 | 封片机 | 1 | 台 | 是 | 46 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年6月26日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年6月26日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年6月26日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1011会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________                         货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 麻醉工作站 | 6 | 套 |
| 2 | 2-1 | 电刀 | 4 | 台 |
| 3 | 3-1 | 离心机 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 超纯水系统 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 医用升温毯 | 5 | 台 |
| 6 | 6-1 | 教学模型 | 1 | 套 |
| 7 | 7-1 | 轮转式切片机 | 1 | 台 |
| 8 | 8-1 | 原位杂交仪 | 1 | 台 |
| 9 | 9-1 | 转运车 | 7 | 辆 |
| 10 | 10-1 | 内窥镜 | 3 | 套 |
| 10 | 10-2 | 鼻内窥镜 | 4 | 套 |
| 11 | 11-1 | 包埋机 | 1 | 台 |
| 12 | 12-2 | 封片机 | 1 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：麻醉工作站

- 尺寸	▲≥21.5英寸TFT液晶显示屏，最佳分辨率1920*1080。高度防菌无风扇设计，静音设计；  CPU 	Intelcore i5-10500T处理器

- 内存	≥8G DDR4

- 硬盘	≥256G固态硬盘

- 网卡	双千兆有线网口，以太网 10/100/1000 MB BASE 802.11ac 2.4/5G双频段

- I/O接口	▲USB口X6，4个3.0，2个2.0，COM口2个，HDMI口1个，音频1个，RJ45网卡1个，电源输入1个，满足临床信息化应用；

- 操作系统	支持Win10

- 电池	▲可选配内置电池≥23000毫安，可续航12小时以上，待机72小时以上，后期可升级电池

- 选配电池	▲可选配电池座充和备用电池，在工作站没电情况下可不关机直接更换电池，使工作站无需回去充电；

- 电源	输入 100-240VAC  输出 19V DC。6.31A

- 温度	0°-40°可正常工作；

- 电量显示	▲电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

- 安规认证	▲通过原料抗菌检验报告

- 安规认证	▲电池通过UL认证，确保电池在医院使用安全无隐患；

- 安规认证	电脑单独通过CCC,ROHS环保认证

- 安规认证	▲IEC61000-4-2

- 防干扰认证	▲EN55011电池磁场干扰认证

第二包：电刀

基本要求, 用于对组织的分离和凝固，具备切割和止血的功能。适用于各种外科手术，可配合内窥镜使用

技术和性能参数,

- 主要功能, 至少具备电切、电凝、混切功能

- 单极切割工作频率, ≥430KHz

- 主机一体化设计, 主机具有一体化设计，所需功能无需模块组合添加，单极切割、单极凝血和双极凝血功能分别为三个或三个以上独立的功能区域，直观操作，无须切换显示屏、调节按钮及模式选择键等。

- 独立功能操作,  独立功能区域分别有独立功率调节按钮。

- 双极切割模式, 具有6种双极输出模式,且双极凝血最大功率95W

- 双极可视化, 双极启动时有可视的电流功能：可视电流表功能在双极启动时可为术者提供音频和可视反馈

- 双路输出模式, 双路输出电灼模式：最大功率120W、峰值电压3448V。

- 双路输出模式, 双路输出喷凝血模式：最大功率120W 、峰值电压3932V。

- 功率适时调节, 所有模式都具备以每秒434000次自动检测组织阻抗变化并适时调节输出功率

- 显示屏, 配备LCD液晶触摸显示屏的操作界面，用于控制系统功能

- 负极板阻抗监测系统, 负极板监测阻抗范围：安全值下限5欧姆

- 负极板阻抗监测系统, 负极板监测阻抗范围：安全值上限135欧姆

- 负极板阻抗监测系统, 监测接触电阻变化，变化范围改变≥35％时主机报警并同时停止输出

- 负极板阻抗监测系统, 无需切换选择单回路和双回路负极板模式

- 脚踏连接, 主机背面具备3个脚踏开关连接口，可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关

- 智能模式, 将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果

- 智能模式, 可以连接三按钮电刀笔实现智能模式

- 智能模式, 器械上滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出

- 演示模式, 具备演示模式功能，方便教学或检修

- 心电图消隐功能, 提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号

- 维修接口, 支持协议USB 2.0，用于高频手术设备进行维修操作

- 维修接口, 支持IPV4以太网接口，对高频手术设备执行维修操作

- 操作系统, 采用Linux™操作系统，可远程更新高频手术设备上的软件

第三包：离心机

- ▲最高转速：≥ 15200rpm

- ▲最大离心力：≥25830xg

- ▲最大容量: ≥4×400mL

- 温度设定范围：-10℃至+40℃

- 加减速控制：9级加速, 10级减速

- ▲转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换

- ▲生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封

- 驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动

- 程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

- 运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

- 2控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

- 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能

- ▲可选配转子数量:≥ 15个

第四包：超纯水系统

- 25℃时的电阻率：18.2MΩ.cm；电阻率检测器的电导池常数达到0.01 cm-1。检测器精度附原厂校验报告，报告可追溯第三方验证

- TOC有机碳总量：＜5ppb；

- 内毒素：＜0.001EU/ml；

- 细菌：＜0.11CFU/ml；

- 微粒物质>0.2μm：超滤柱（13000道尔顿分子量）过滤和0.22μm终端滤器，>0.2μm颗粒杂质100%去除；

- 流速：2L/分钟，流速可调，由逐滴流出至2L/分钟流出；

- 系统可设置密码保护，保护机器使用的安全性；

- 纯化柱底部带记忆芯片，可防假冒、防错误安装、防潜在泄露和自动提示更换纯化柱；

- 可对流经管道的中间水质和最终出水水质在线检测并显示电阻率、温度和TOC。

- 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

- 内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

- 系统于不用水期间，也能进行自动维护及循环，保证水质新鲜。

- 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置必须具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。取水臂无需手持的最高取水高度40cm。终端有通用灵活接口，方便以后需要时可另选：热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器，Hplc专用过滤柱等，保证水质能满足不同实验的特殊要求。

第五包：医用升温毯

- 产品组成：至少由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器（需提供产品注册证证明）

- 加温垫（毯）加热方式：24V直流安全电压电加热。

- 接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃，过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃。

- ▲双通道输出，双通道体温监测；可升级为体温监测指导下智能保温系统。

- 在主机设定的温度范围内，通过外置的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导控制加温垫（毯）温度和加温时间。（需提供产品注册证证明）

- 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

- ▲恒温器工作模式：（需提供产品注册证证明）

- 自动加温工作模式：设定工作温度目标，快速自动达到设定温度并保持。

- 手动加温工作模式（特殊复温情况下使用）；具备手动加温模式，在输出功率为0% 到100%范围内均匀定速加温，确保特殊病员复温安全，设置最小步长为10%（需提供注册检测报告）。

- 主机可同时连接一个 1.2 米长加温垫和 0.7 米长加温垫，组合成 1.9 米长的加温垫联合使用；也可拆分使用，分别用于截石位手术和婴幼儿手术。

- 可选配手术床加热垫，替代手术床原有床垫，实现手术床和加热垫一体化。

- 加温垫（毯）加热部分采用碳纤材质，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。

- 加温垫（毯）组成：材料加热后不产生有毒物质（提供证明资料）多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。

- ▲加温垫（毯）部分防水等级为IPX7。（需提供证明文件）

- 恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

- ▲恒温器具有多种固定装置，可使用C型夹或挂钩与手术床、吊塔等设备连接固定；

- 体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。

- 内置体温监测传感器，监测传感器不少于六个。

第六包：教学模型

会阴缝合模拟器	51个

模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。

- 1模块皮肤手感真实，富有弹性。

- 三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。

剖宫产缝合模拟器 2个

剖宫产缝合模拟器、胎位异常分娩、剖宫产等。适用于产科医师、助产士、护士、规培医生、实习学生等相关医护人员的知识与技能培训；

- 模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度；

- ▲模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见;

- ▲模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部皮肤；

- ▲皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系；

- ▲模型腹部皮肤具有剖宫产预切口，可以模拟剖宫产训练；

- 模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位；

- 在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位；

- 胎儿口微张，具备囟门、矢状缝；

- 胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘不完全剥离和胎盘滞留；

培训技能：

- 模型可以模拟正常阴道分娩、臀位分娩（包括单臀、完全臀、不完全臀）、肩难产以及剖宫产训练；

- 训练胎位和胎先露的触诊操作及评估；

- 训练正常和异常胎位以及正常和异常产程的预判能力；

- 模型可以脐带和胎盘的正常娩出，模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）、胎盘滞留、胎盘残留，模拟脐带脱垂或绕颈，模拟脐带夹闭和剪切；

- 模型可以进行阴道指诊检查训练，可以做宫口扩张程度测量，可以进行宫腔操作；

- 模型可以进行胎儿囟门触诊，婴儿口腔和鼻腔清理；模型可以使用产钳及胎吸以及各种手法练习。

产后出血模拟器	2个

模拟截石位产妇模拟人，解剖结构和外形逼真，手感真实，适用于产后大出血的填塞止血操作训练。

- ▲全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

- ▲模型为整体孕妇产后模拟人，可摆放截石位，体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。

- ▲全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。

- 可进行产后大出血的填塞止血训练；可直观观察是否达到止血效果；可进行克雷氏骨折诊断、救治训练；可进行根骨骨折诊断、救治训练。

- ▲可根据需求定制全身各处骨骼的多种骨折形式

便捷接生模拟器	2个

便捷接生模拟器可以模拟常规分娩、胎位异常分娩、剖宫产等。

- 模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度。

- ▲模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见。

- ▲模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部可切割皮肤。三个部位的皮肤均由韧性弹性优良的软质硅胶材料制作，触感真实，不易损坏。每一部分皮肤都可独立拆卸，单独使用或组合使用，并且易清洁、更换。

- ▲皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系。

- ▲模型腹部皮肤可进行切割缝合训练，质地柔软，用于模拟剖宫产训练，可以多次使用，采用塑料铆钉安装，易于拆卸更换。此外，将此处皮肤取下，形成可视窗，便于学生观察机转情况。

- 模型皮肤采用暗扣连接，无外露纽扣，因此外观更逼真，完整性更强。并且易拆卸安装。

- 模型具有可替换的柔软硅胶材质的宫颈，可以完全拆卸进行清洗。

- 模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位。在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位。并且胎儿口微张，具备囟门、矢状缝。

- 脐带和胎盘都使用螺旋扣与胎儿连接，脐带可以剪切，剪切后仍可重新连接。胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘残留，胎盘上具有魔术贴，粘贴在腹腔内，可以模拟胎盘滞留。

- ▲充气式子宫垫用于训练四步触诊法，根据触诊需要，使用挤压式气囊向内充气，调整高度。此外，充气式子宫带有外部海绵罩，模拟皮下脂肪组织，在触诊时增加手感真实性，在剖宫产切割时，增加训练难度。

- ▲模型具有用于训练人工破膜的插件，并配有模拟羊水浓缩液，在分娩时做破膜操作会有模拟羊水流出。并且可以模拟进行引产操作。

- 模型背面有防滑垫，两侧有用于固定的搭扣，使用配套的固定带，可以固定在产床或桌面上。

- 模型可以模拟正常阴道分娩；模拟臀位分娩（包括单臀、完全臀、不完全臀）；实施肩难产演示和纠正处理操作；可以进行剖宫产训练。

- 训练胎位和胎先露的触诊操作及评估；训练正常和异常胎位以及正常和异常产程的预判能力。

- 模型可以进行脐带和胎盘的正常娩出；模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）、胎盘滞留、胎盘残留；模拟脐带脱垂或绕颈；可以进行脐带夹闭和剪切。

- 模型可以进行阴道指诊检查训练；宫口扩张程度测量以及宫腔操作。

- 模型可以进行胎儿囟门触诊；人工破膜（ARM或AROM，引产）；婴儿口腔和鼻腔清理。

- 可以进行产钳及胎吸使用以及各种手法练习（包括：Leopold、Ritgen、Pinard、Mauriceu、Prague、Woods、Rubi）。

- 覆盖皮肤：除外阴部和腹部剖宫产切割部位以外，均由覆盖皮肤包裹，用暗扣分别于坐骨处、耻骨联合两侧、腹股沟处以及模型顶部与主体相连，无外露连接扣，在保证完整性同时，既不会松脱，又实现拆卸方便。分娩过程中，安装覆盖皮肤，可以使模拟情景更加逼真。拆除覆盖皮肤，暴露宫颈、骨盆、外阴组织，可以更加直观的观察胎儿机转。

- 腹部皮肤：模拟剖宫产时，可以切割，缝合。此处皮肤由塑料铆钉固定，可以多次重复使用，并且可以更换。在分娩过程中，安装腹部皮肤，学员将无法看到内部情况，因此可以用于胎位以及机转考核。若将腹部皮肤取下，便形成可视窗，学员可以直观的看到内部变化，因此可以用于示教练习使用。

- 宫颈插件：模型宫颈插件使用柔软的硅胶材料制作，安装和拆卸都十分方便。安装宫颈插件，在分娩过程中可以练习宫口测量操作。拆除宫颈插件，可以更加快速直观的练习和观察胎儿娩出。

- 羊膜囊插件：模型配有模拟羊膜囊的薄膜，将薄膜安装在入盆处，将模拟羊水浓缩液稀释后倒入薄膜内，在分娩时便可以练习人工破膜操作，并且流出模拟羊水，使分娩情景更加逼真。

- 充气式子宫垫：充气式子宫垫是可移动辅助插件，当进行四步触诊检查时，将衬垫放入，根据需要使用挤压球向内充气，可以调节高度。子宫垫壁上附有魔术贴，配合胎盘上的魔术贴可以模拟胎盘滞留、胎盘破损残留。取出胎儿，单纯放入子宫垫，可以为宫腔操作提供训练场所。

- 胎盘：胎盘使用螺旋扣与胎儿连接。胎盘附有魔术贴，将胎盘的魔术贴与子宫垫上的魔术贴平行粘贴，在胎盘娩出时不易牵拉出来，可以模拟胎盘滞留。将胎盘的魔术贴选择适当角度，或者垂直粘贴，在胎盘娩出时，使用适当的牵引力便可以娩出。将胎盘碎片的魔术贴粘贴在子宫垫上，可以模拟胎盘破碎残留。根据胎盘放置位置，可以模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）。

- 脐带：脐带使用螺旋扣与胎儿和胎盘连接。脐带可以夹闭并剪切，剪切后将连接口重新安装在剩余的脐带上，可以继续使用，当剪切变短以后，可以用来模拟脐带过短。将胎儿放入腹腔内时，脐带可绕颈一周，模拟脐带绕颈。

- 胎儿：胎儿全关节灵活，可以模拟所有可能出现的胎位。口微张，允许模拟练习口腔清理。具有囟门、矢状缝必要结构。分娩过程中可以使用产钳和胎吸进行助产训练。

- 模拟羊水浓缩液：根据浓度、颜色需要可以随意调配。

- 润滑剂：水溶性润滑剂，不会损伤模型，使用过后清水擦拭即可清除。

产钳助产、肩难产模型	2个

- 女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。

- 骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。

- 直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。

- 配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。

宫颈环扎	2个

- 模型解剖结构精确，包含子宫体、宫颈、输卵管、卵巢、阴道和外阴；

- 适用于健康教育相关操作，如：避孕环放置、宫内输精操作等；

- 具有半开放结构，可以准确的看到各类操作器械如何放置以及定位；

妇科检查训练模型	1个

- 模型表现成人下腹部躯干至大腿上段，模拟截石体位；

- 专门用于妇科检查技能训练，包含：双合诊检查、内窥镜使用、巴氏涂片检查、识别宫颈病变、模拟导尿、直肠栓剂放置；

- 模型具有准确的解剖结构，可以清晰的观察骨盆轮廓，包含：坐骨棘、耻骨、骶骨、部分椎骨，以及尿道口、阴道、阴道皱襞、卵巢；

- 采用对向安装方式更换宫颈和子宫模块，包含正常或病理性子宫、宫颈；

- 模型腹壁采用高品质硅胶材质，触感体验接近真实，透过腹壁可以清晰感受子宫形态及位置；

- 模型外阴与阴道为一体式设计，有效防止了会阴容易撕裂的问题，保证模型的耐用性，在使用窥阴器进行阴道检查时，可以准确的将检查器械放置在模型阴道内，避免阴道错位或空间过大造成的操作失误；

- ▲至少包含24种不同表现；

- ▲模型具有真实的骨盆结构，操作难度可以调节，导师可根据训练需求增加难度；

- 具有模拟膀胱，可以使用14Fr导尿管模拟练习导尿操作；

- 提供6种宫颈，包含：未经分娩的正常宫颈、经分娩的宫颈、宫颈糜烂（外翻）、宫颈非典型增生、宫颈癌和筒状癌；

- 提供4种子宫，包含：正常子宫、双角子宫、被拉伸的子宫，妊娠子宫；

- ▲子宫外壁有模拟肿瘤，并且可以拆卸，根据训练要求能够模拟疾病的不同发展阶段；

- ▲通过调节连接子宫的韧带，可以模拟子宫的前倾、后倾；

- 腹部及会阴部皮肤采用隐形搭扣的方式与模型相连，保证外观完整性，易于清洁；

- 模型设置便捷，在很短的时间内便可以重复训练；

婴儿气道阻塞与心肺复苏智能模拟训练系统	1个

- ▲模拟人为7~8个月月龄的男婴，具有完整的口鼻结构。全身仿真覆盖柔韧的皮肤及肌肉层，内部具有真实的全身骨骼结构，体表标志位置准确，可真实触及胸骨和肋骨。可摆放各种仿生体位，关节活动灵活，配有铝盒金制包装箱，携带方便；

- 可进行海姆立克急救法训练，可将异物置于模型咽喉部，模拟气道阻塞状态，操作成功异物从咽喉脱离至口腔；

- 可进行气管插管训练，正确插入气管，供气双肺膨胀，可见胸部隆起；

- 可进行心肺复苏训练，支持呼吸面罩及口对口吹气，可见胸部隆起，按压位置和按压深度可进行电子检测；

- ▲可以针对救活标准、取出异物、按压提示音及救活后哭声、咳嗽声进行设置，抢救成功后可模拟婴儿哭啼状态，并可触摸到肱动脉及听诊心音。

- ▲系统可选择两种角色登录方式。学生角色登录，可进行教学、海姆立克急救法训练和CPR训练、历史成绩查询、成绩统计及打印。学员端的历史成绩查询可以图表形式展示学员成长过程。成绩可随时查看、打印；教师角色登录，可进行教学、海姆立克急救法训练和CPR训练、技能考核、考核成绩查询及打印，拥有自定义评分标准的权限。考核结束可针对学生的操作结果所查询人数各项错误的占比，具有可视化图表。可一键扫描学员二维码，快速获取学员信息，支持成绩无线打印；

- ▲教师可根据学生的操作实时进行打分；支持手机扫描二维码，快速连接模型。教师可根据教学需要对模拟人救活标准进行设置，教师可以修改分数机制；

- 系统具有相关教学内容，以三维动画展示海姆立克急救法、胸外按压、开放气道等操作步骤，具有典型病例，训练和考核可以三维动画形式模拟真实病例场景；

- ▲系统具有科学成长记录报告，成绩分析功能：可分析本次各项训练结果对比上一次的成长趋势，可以突显仪表、评估环境、记录时间等该步骤的操作是有进步还是倒退，可形成终结性评价，成绩查询：可分别查看各项评分和操作记录。以图表方式展示历史成绩对比趋势；

- ▲系统可实时监测操作流程中的关键点，并作出反馈，如：按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置等数据。

人工流产模拟子宫	4个

模拟孕6-7周子宫，设计了3种不同子宫姿势，解剖结构完整，宫内可放置模拟妊娠囊。适用于刮宫操作训练。

- 有三个孕6-7周的模拟子宫：水平位子宫、前倾位子宫、后倾位子宫。

- 子宫可打开，置放模拟妊娠囊。

- 宫口可已插入扩宫器、刮匙，模拟刮宫操作。

- 配有底座，可正确固定子宫位置。

诊断性刮宫训练模型	3个

模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。

- 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。

- 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。

- 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。

- 可进行双合诊检查。

- 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。

- 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。

- 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。

- 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。

妇科上环、取环训练模型	2个

模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。

- 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。

- 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。

第七包：轮转式切片机

- 轮转式切片机即可实现半自动切片，同时可以满足纯手动切片。

- 切片厚度范围0.5-100μm

- 修块厚度范围：1-600µm

- 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

- 水平进样幅度≤ 24mm

- 垂直样品行程≥70mm

- 样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能

- 切片最大样品尺寸（长×高×宽）：可选配超大样品夹尺寸68×48×15mm

- 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

- 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，≥±8度水平定位样本

- 可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能。

- 带机顶储物盘，方便放置常用工具。

- 刀架带有红色护手，确保操作者安全

- 具备刀架≥三点锁定及侧向移动功能。

- 手轮有2个独立的安全锁定系统。

- 刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带，易清洁

- 可选配背光照明及其外部电源装置

- ▲配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重。

- 采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹

- ▲可适配6种不同样品夹（包含通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围，提供完整解决方案。

- ▲可适配5种不同的刀架，适用于一次性的宽、窄刀。

- ▲可配备至少满足钢刀、钨钢刀、一次性的钨钢刀等3种以上的刀片，用于切割不同类型的组织，提供完整解决方案。

- 粗进速度：三种粗进速度300μm/s，800μm/s和1800μm/s

- ▲控制面板独立于主机之外，更符合人体工学设计，图形化按键式设计有效控制所有重要操作，方便戴手套操作，机身无触摸屏设计，避免切片时的误触风险。

- 设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离。

- 可归零的切片以及厚度计数功能，液晶显示位于切片大手轮一侧。

第八包：原位杂交仪

- 全密闭系统；

- 一次至少处理12张载玻片

- 配置三种操作模式：变性/杂交，杂交和固定温度

- 温度保持高度均一性，温控精度±1℃

- 无需全部插入载玻片也能保持温度均一性

- ▲两分钟内快速升温37-95℃

- 五分钟内快速冷却95－37℃

- 至少40个自定义编辑程序

- 数字键盘操作

- ▲自加湿系统利用系统内温度差和水分蒸发原理，使得系统内保持最理想的湿度

- 配备Naturegene保湿纸条

第九包：转运车

- 规格	全长≥1930mm，全宽≤670mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°

- 安全工作载荷	≥170KG

- 背部升降系统	背部升降采用静音气弹簧控制。

- 高低调节	金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

- 床板	PE树脂成型制品.

- 框架	采用钢制制品焊接制成.

- 护栏板	PE树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥360mm，有效防护高度≥260mm，患者更安全，护栏通过台阶螺丝，安装在与床体竖向焊接的两块铁板上，保证活动的流畅度，强度更好。

- 护栏设计	护栏采用新型安全护栏设计，护栏的卡扣处由≥9mm厚的锁扣进行固定，当护栏内部受力时无法打开，可从外部向内部压打开护栏，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生，更加安全；

- 护栏板上有三个圆孔设计，便于医护人员从各个角度进行推行，以及对病人的观察，护栏厚度≥43mm握感更好，强度更高。

- 脚轮	中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧力效果强，四个直径≥150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

- 中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

- 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；

- 托盘：床体下有注塑而成的二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重≥10Kg。

- 输液架收藏架	背板下部设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架，且输液架收藏架内有塑料套防止输液架碰撞晃动。

- 氧气瓶搁架	在床板下侧可横向放置≥7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定

- 转运床垫	床垫三段式构造，面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链；

- 床侧边有四个不锈钢金属挂钩，用不锈钢铆钉进行铆接固定，强度更好更美观。

- 床体框架由30*60*1.5mm的方管U型折弯竖向焊接而成，强度更好，推行稳定。

- 输液架插孔	床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架，不用时可旋转收纳于床体下方，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒，更加美观使用方便。

第十包：内窥镜及鼻内窥镜

8-1内窥镜

- ▲70度内镜，侧视式，外径≧4.0mm，视场角≧60度

- ▲工作长度≧180mm，

- 有效景深范围：3mm—150mm

- 颜色分辨能力：A标准显色指数（Ra）≥99 D65标准显色指数（Ra）≥97

- 综合光效：SLeR≥0.392

- 角分辨力：6.0C/(°)，

- 有效光度率≤520cd/m²lm

- 可高温高压消毒，带光纤接口，目镜罩加长

- 封装要求:内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。

- 光学结构:新型光学系统设计，采用进口蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤材料有效提高光强度，高清分辨率

- 镜主体:采用轻质医用不锈钢材质。

- ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF等导光束连接

8-2 鼻内窥镜

- ▲0度内镜，直视式，外径≧4.0mm，视场角≧75度

- ▲工作长度≧180mm，

- 有效景深范围：3mm—150mm

- 颜色分辨能力：A标准显色指数（Ra）≥99 D65标准显色指数（Ra）≥97

- 综合光效：SLeR≥0.392

- 角分辨力：6.0C/(°)，

- 有效光度率≤520cd/m²lm

- 可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下

- 封装要求:内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。

- 光学结构:新型光学系统设计，采用进口蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤材料有效提高光强度，高清分辨率

- 镜主体:采用轻质医用不锈钢材质。

- ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF等导光束连接

第十一包：包埋机

- 石蜡储存槽容量：8升

- 热台化蜡模式具有普通快速两个档位，快速模式60分钟即可化蜡完全（满蜡状态）

- LED五档照明调节，适合不同工作类型和习惯

- 冷台容量：可存放64个包埋盒标准模具

- ▲冷台温度范围：-13℃至0℃（每0.5℃可调）

- 石蜡槽温度：50℃-90℃

- 左右侧预热槽温度：50℃-75℃

- 工作区温度范围：50℃-75℃，左右侧温度独立控制温度（每0.5℃可调）

- ▲镊子孔温度：58℃-80℃（每0.5℃可调）

- 加温槽可以单独取出，方便拿取组织和清洁加温槽

- 工作区为白色操作板，不易反光，可缓解操作中工作人员的眼睛疲劳及增强组织识别度

- 具有手腕护托，以便于稳定操作。

- 镊子架：可放置6把镊子。

- 左右两个宽大的加热室配有可折叠的推拉盖子方便取放样本和包埋模具。且样本和包埋模具左右可以互换。

- 预热槽盖具有磁性吸附功能，操作更安全

- 具有延时使用程序，在自动控制模式下可以自由控制

- 冷却板具有高低温调节功能

- 废蜡槽加温功能

- ▲冷热台各有7寸高清触摸屏，可配对使用，也可单独使用，完全可编程开/关控制：能够自动开关机，有休眠功能，自由设定节假日时间。

- ▲具有安全保护功能（过流保护、温度过载保护、压缩机过载保护、风扇转动检测）

第十二包：封片机

- 封片机结构要求：封片机可与染色机直接相连构成染色封片一体工作站（无需中转站）。

- ▲封片速度：每小时≧1000张组织切片 封片速度每张3秒

- 封片原理：封片过程不需要中性树脂胶和盖玻片进行封片，封片后不需要晾片可直接在显微镜下诊断。

- ▲封片后的处理：封片后的组织切片自动装入烘干装置，干燥处理装置每次可容纳载玻片≧240片。

- 化学尾气处理：设有双层活性炭过滤器、排风系统和尾气的外排系统，可同时对封片后的组织切片上的残留二甲苯尾气进行置换处理。

- ▲封片尺寸的要求：4档封片尺寸的调节，分别是：45mm,50mm,55mm和60mm。

- 可自动检测封片耗材的使用量，避免在封片过程中出现漏封片的情况。

- ▲封片参数的设定：可以在设备运行中，在操作面板上对指定的二甲苯使用量进行≧5档调节。

- ▲封片机与医院现有组织染色机（DRS-Prisma-P-CNS和DRS-Prisma-P-JCS）直接连接使用，投标商负责相关改造费用