## 第7包1
数字胸腔引流系统
序号 | 技术性能名称 | 参数性能要求
一、 | 主要用途 | 高质量的数字胸腔引流系统，外形紧凑的该系统在患者胸腔附近提供经调节的负压。该系统监控气漏且仅施加经治医师处方中所指定和设置的负压所需的吸力。数字显示屏实时显示客观数据以及气漏的全天候医院图表，从而可以轻易了解治疗进展。该系统易于操作和清洁，具有安全功能，可确保以最佳性能工作。适用于吸收及排除外科手术后的胸腔积液、组织、气体、体液或传染性物质;适用于所有需胸腔引流的情况，尤其是在例如气胸、心脏外科或胸外科（手术后）、胸外伤、胸腔积液、脓胸或其他相关情况下的胸膜腔及纵隔腔胸腔排液;适用于恰当护理环境下的患者。
1 | 数字胸腔引流系统配置
1.1 | 主机一台 | 数字胸腔引流系统主机
1.2 | 平台 | 嵌入式集成平台、具备连续升级能力
1.3 | 电子测量和监控系统 | 具有，有视觉和声音状态指示
1.4 | 干式系统 | 具有，工作时无需任何液体
1.5 | 数据传输和显示 | 具有
1.6 | 经调节的压力 | 具有定期检查和调节压力。设定压力与整个系统（包括患者)的压力相对应
1.7 | 安全压力限制 | 可调压力范围为 -0.1 至 -10 kPa (-100 mbar, -75 mmHg)
1.8 | 软管冲洗 | 具有
1.9 | 引流瓶中的安全室 | 具有
1.1 | 溢流防护 / 滤菌器 | 具有
1.11 | 泄漏警告 | 具有
1.12 | 数据模式 | 具有
1.13 | 图像模式 | 有缩放模式，图形模式以时间函数的形式显示流量和压力发展
#1.14 | 数据导出功能 | 具有
#1.15 | 提取引流样品功能 | 具有
二、 | 主要技术规格及要求
2.1 | 显示器 | 液晶显示屏，驱动电压（V）+5.0
2.2 | 电池设计 | 主机配置充电站和内置的锂离子电池进行操作。设备至少可运行 4 小时。实际工作中，真实的电池运行时间≥ 10 小时
2.3 | 负压 | 10 kPa / - 75 mmHg /100 cmH2O/mbar允差：±15 %
2.4 | 流速 | 5 L/min。(±10 %)
2.5 | 电源参数 | 输入： 交流100 – 240 V, 0.8 – 0.4 A, 50 Hz 输出： 直流12 V, 2.5 A
2.6 | 数字胸腔引流系统标准 | CE (93/42/EEC)
2.7 | 运输/存储环境 | 湿度 20%～95%，温度 -20℃～+50℃
2.8 | 操作环境 | 湿度 15%～93%，温度 +5℃～+40℃
2.9 | 防护级别 | IP33(3级防尘等级、3级防水等级），II级设备
2.1 | 操作面板 | 操作面板具有功能按键
2.11 | 规格（专用耗材） | 数字胸腔引流系统单接头引流管套件
数字胸腔引流系统双接头引流管套件
数字胸腔引流系统0.3L一次性引流瓶
数字胸腔引流系统0.8L一次性引流瓶
三、 | 配置要求
3.1 | 电池 | 内置锂电池，工作时间不低于4小时
3.2 | 电源 | 电源适配器1套
3.3 | 培训 | 随叫随到、4小时内必须到达现场
3.4 | 售后服务 | 提供技术资料、中英文操作手册 2、设备安装后在使用科室提供操作及维护培训 3、免费提供技术咨询、软件升级 4、保证供应仪器的维修与配件 5、24小时响应，48小时到达现场维修
*四 | 保修期: | 数字胸腔引流系统主机质保期3年。维修期间免费提供样机使用