生物显微镜

1.品名、数量及用途

1.1品名；生物显微镜

1.2数量：5台

1.3用途：可观察普通染色切片，用于高端研究工作。

2.  工作条件

2.1工作环境温度；0－40 摄氏度  .

2.2工作环境湿度：最大 20%-90% RH(无凝露)

2.3电源：额定输入电压：100V-240V AV，1.2A（最高），50-60Hz

3.技术要求

*3.1光学系统:CFI60无限远校正光学系统，齐焦距离60mm，确保最大的工作距离和最高的分辨率，整个光学系统进行UV超透镀膜，340nm紫外透过率大于76%，确保荧光图像质量。

3.2  产品结构坚固，可确保高精度的调焦(微调焦：每转0.1mm。 粗调焦每转13.8mm。最小读数：左侧首轮上为≤1微米。粗动扭力矩首轮可调。再定焦功能。)

*3.3  .照明装置：6V30W卤素灯泡，内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置ND4、ND8、NCB11滤光镜,

3.4  目镜筒：三目镜筒 （视场≥25mm），配有25mm视野目镜。

3.5  物镜转换器：六孔物镜转换器

3.6  超硬载物台表面（超硬防蚀铝涂层表面。定位式载物台手柄。载物台高度和松紧度可调。X-Y运动：≥159mm×243mm, ≥78mm×54mm.），载物台上有一层防摩擦、防化学物质的陶瓷图层，长期频繁更换标本不会损坏载物台表面。

3.7  聚光镜调焦行程27mm

*3.8物镜系统

3.8.1平场消色差物镜4倍（N.A≥0.10，W.D≥30.0mm）

3.8.2平场消色差物镜10倍（N.A≥0.25，W.D≥10.5mm）

3.8.3平场消色差物镜20倍（N.A≥0.40，W.D≥1.2mm）

3.8.4平场消色差物镜40倍（N.A≥0.65，W.D≥0.56mm）

3.8.5平场消色差物镜100倍（N.A≥1.25，W.D≥0.20mm）

4.照相系统

4.1感光面尺寸：6.12mm(H) X 4.59mm(V)  /  1/2.3" CMOS彩色

4.2有效像素：3664*2748(10M)（1000万像素）

4.3像素尺寸：1.67μm*1.67μm

4.4扫描方式：逐行扫描

4.5曝光时间：102μs - 3000ms

4.6曝光控制：自动曝光 / 手动曝光 / 区域曝光

4.7数据接口：USB2.0（B型接口）

●售后服务：

仪器验收合格后保修叁年（耗材除外），维修响应时间为24小时，在北京技术工程师随时响应负责应用支持，供货商负责现场培训使用及维护方法。