生物安全柜招标参数

1、气流模式：100%外排

2、过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上

3、风速：流入气流平均风速：＞0.5m/s      下降气流平均风速： 0.25 -0.5m/s

4、噪音：≤62dB（A）

5、振动半峰值：≤3μm( rms)

6、光照度：≥700Lux

7、尺寸：工作区尺寸1220x600x680mm    外形尺寸 1382x790x2210mm

8、前窗使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。

9、柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢。

10、安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。

11、前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光报警装置。

12、液晶显示，实时显示吸入风速、下降风速、杀菌灯启动方式、过滤器寿命等内容，具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间记录，具有时钟与高效过滤器使用寿命实时显示功能，具有遥控器控制风机、照明灯、杀菌灯和前视窗的升降功能。

13、具有脚踏及手动开关随意定位电动升降前窗。

14、实验操作：10°倾角操作面，坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等独特技术。

15、内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。

16、具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。

17、采用超微压差风速传感器，变频控制技术。

18、产品具有良好的品质保证，执行YY0569-2011行业标准，具备国家食品药品监督管理局的医疗器械注册证及生产制造认可表。

19、整机保修三年。

数量：一台。