独立通风笼具（IVC笼具）招标技术参数

- 工作条件
1.1. 适用电源: 220V / 50Hz
1.2. 环境温度: 10-30℃
1.3. 环境湿度: 40-70%

2. 技术性能
2.1. 此设备由智能型主机，笼盒，笼架等部分组成，适用于清洁级或SPF级，危害性较小感染小鼠的饲养和实验，尤其适用于饲养免疫缺陷和转基因动物。有效保证操作人员、动物及环境的安全。
*2.2. 主机外形尺寸为深×宽×高≤580×270×1600mm；；

- *2.3主机主要组件包括风机、风速传感器、压力传感器需为进口组件；风机采用24V低压直流无刷电机，进排气各一台风机。供排气主机配置电源应为220V/50 Hz，符合中国制式；换气次数30-80次/小时，可调；主机同笼架分离，一台主机可连接2个或以上笼架，支持正压和负压运行模式；主机＋笼架，噪音≤ 55dB。

- 2.4. 控制系统不小于7寸彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作；可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给，在线监视送排风换气量、笼具的内外压差和笼具内的温湿度；每台主机均连接专用测试笼，在线监测笼内压力；换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警，高效过滤器更换报警等；预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理，支持通过INTERNET网实时异地远程监控管理。

- 2.5.要求每架36个笼位的单面笼架；笼架材料要求为AISI304不锈钢，可高压灭菌，易清洗；大鼠36笼笼架尺寸为长×宽×高  ≤1800×550×2000mm。

- 2.6. 每个笼架配备4轮结构便于移动，其中2个刹车脚轮，具防震结构；移动笼架时笼架不锈钢主体不与墙体接触碰撞。
*2.7. 笼盒的材料要求采用全新聚苯砜（PPSU）原材料（保证与供货一致），耐受高压灭菌温度≥180℃，在134℃时进行高压灭菌，质保期内应无变形；耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏（提供专项报告）。

- *2.8．笼底面积≥900cm2 ，笼内隔栏下高度≥18cm；笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖＜0.3µm滤膜保护,生命窗面积≥140cm2。进、排气口：笼架上的进、排气口不直接进入笼盒内；笼间供气均一性：各笼盒间换气次数均一度误差≤ 20％。

- 2.9. 供应空气至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%；笼内气体经高效过滤后，使用套管连接排往室外;笼盒为上部送风，上部排风方式，动物水平气流速度≤0.13m/s，要求提供权威机构出具的检测报告；

- *2.10. 除滤膜及其辅助固定结构外,生命窗不得有其它遮挡物品（要求提供实物照片，并保证与供货一致）,并在该状态下保证笼盒内正负压可调，平均调节范围正压状态≥ 10 Pa，负压状态≤-10Pa。

- 2.11.饮水瓶容量≥300ml，外置饮水瓶，自关闭供水通道，瓶口带密封圈，水瓶材料与笼盒一致，饮水瓶嘴材料为AISI316不锈钢；笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢隔栏。
3. 配置清单 
供排风主机   1 台，大小鼠通用。
不锈钢笼架    2个。
标准配置笼盒   87套（含笼底、不锈钢隔栏、笼盖、水瓶、瓶盖、标签托架）。

- 4. 技术服务
*4.1. 在北京地区具备有不小于500 m2的零配件仓库，提供仓库地址及办公地址，售后人员姓名及联系方式，在接到维修通知后8小时内响应，12小时内工程师到场。
4.2. 配有至少3名专业工程师，为操作人员提供免费的现场操作培训，保证用户可以独立操作使用。
4.3. 质保期：PPSU材质提供5-6年厂家质保；主机：1年厂家质保；质保期内软件免费升级。

- 4.4. 交货期及地点：合同签订后2月内，用户指定地点。