- 适应症：对原发性和继发性输卵管阻塞者进行诊断；对已确诊的输卵管阻塞者进行治疗，并可进行输卵管结扎术及再通术后、成型术后的诊断与治疗。

- 工作条件：工作电源电压160V-260V，50HZ±2%，室温0-40℃和相对湿度85%。

- 具有诊断、治疗、造影功能。

- *具有压力控制技术：在所有的模式下，均能根据压力自动调整注液速度。当压力超过10 Kpa，注液速度减半；当压力超过20 Kpa时，注液速度再减半，使操作更安全，患者更舒适。

- *球囊自动充气系统 改变以往手工充气方式，采用全自动球囊技术充气系统，避免传统手工充气的不精确给患者带来的痛苦，同时减少医生的劳动强度。

- *全自动操作，改变传统的注射器通水方式，采用先进的连续进液系统。高精度曲线蠕动泵技术，产生微动力冲击作用,进液均匀,病人痛苦小。同时可连续进行多人次的诊疗，不需重复添液。

- 液晶显示屏：240*64点阵亮度，全中文菜单显示，伴有动画图表显示检查、诊断、治疗的压力变化曲线，动态显示瞬时压力、流速、流量及时间的数据。

- 打印机：EPSON打印机，高速点阵，存储、输出和打印检测、诊断结果及曲线图。

- *具有自检功能，参数修改能自动保存。

- *报警功能：上限报警：工作状态下,当压力等于上限设定值时,将出现连续的短声报警,同时切断输出,停止注水；通而不畅报警：通水过程中,当压力超过通而不畅的界定值时, 将出现两声报警。

- *具有传感器失效、管路阻塞、通液管滑出等全方位故障自检报警功能，极大提高自动注液的安全性。

- *所有操作功能，只需一个飞梭旋键完成，操作及其简便。

数量：一台