**手术灯技术参数**

1. **LED双头灯**
   1. 光学系统：采用LED冷光技术。
   2. #圆型灯头造型，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，提供层流指数符合证明文件。
   3. 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。
   4. 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。
   5. 采用双头灯结构，最大光照强度≥160,000LUX。
   6. **\***灯泡数量：母灯≥32个、子灯≥24个。
   7. **\***聚焦光柱≥120CM。
   8. #深腔照明率：≥100%。
   9. 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。
   10. 色温：4350K。
   11. 色彩还原指数（ra）≥95。
   12. **\***灯泡寿命≥60000小时,单个更换。
   13. 关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。
   14. **#**配备光斑调节功能，可调范围为：195～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。
   15. **#**无影灯平衡臂为德国原装ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确。

**配置单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 双灯悬吊系统 | 1 |
| 2 | 灯头带C臂组件 | 2 |
| 3 | LED消毒手柄组件 | 2 |
| 4 | 天花吊顶装饰组件 | 1 |

1、提供4个消毒手柄组件。

2、到货期3天