**注射泵技术参数**

#1、 注射泵：能与输液工作站并联连接,即插即用

#2、安全防护：安全防护齐全可靠，防护类型：除颤防护CF型，防潮，滴液防护:IP22、防心电电磁干扰.

3、可设置≧200种药物名称

4、范围：总量设置范围：0.01-9999毫升,预置输液时间范围：00:01—99.59小时,自动计算输液速率

5、速率范围：0.01-1800ml/Hr (以0.01ml/Hr递增) ，0.01-99.99ml/h 0.01ml/h为增量，100.0-1000ml/h 0.1ml/h为增量，输液精度：≤±2%

6、快推“Bolus”速率≧1600毫升/小时，并同步显示给入的Bolus量

7、自动识别注射器：2ml ，3ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml

8、阻塞报警，压力域值可调，≧7个等级可调（0.1-1.2Bar）

9、防重力流功能，防止药物在给药暂停期间液体任意流出

10、快速启动功能，缩短给药时间的延迟

11、信息查询查询已经输入的输液量、剩余时间等信息、剩余药量等信息

12、报警：以声、光分级显示报警级别，并有明确闪动符号报警；同时显示报警具体信息: 注射器安装不当报警、阻塞压力报警、注射完毕预报警、注射完毕报警、容量限定报警、低电量预报警、电池电量显示、电池未充电报警、未确认报警、技术故障报警等.

13、具有剂量发生错误报警功能（泵会自动关机）

14、有数据锁防止输液参数被意外修改

15、电池操作：充电后电池最多可运行≧8小时，有电池电量显示功能

16、可连接护士呼叫

17、系统扩展：可随时接入到“输液治疗监护系统”，进行系统管理；系统以低电压向单泵供电保证安全

18、保修三年

19、到货期：5天。

20、数量：10台。