手术灯技术参数

- LED（HyLED760）单头灯的技术要求：

1.1光学系统：采用LED冷光技术。

1.2#圆型灯头造型，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，提供层流指数符合证明文件。

1.3灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。

1.4中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。

1.5最大光照强度≥160,000LUX。

1.6*灯泡数量：母灯≥32个。

1.7*聚焦光柱≥120CM。

1.8#深腔照明率：≥100%。

1.9医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。

1.10色温：4350K。

1.11色彩还原指数（ra）≥95。

1.12灯泡寿命≥60000小时,单个更换。

1.13关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。

1.14#配备光斑调节功能，可调范围为：195～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。

1.15#无影灯平衡臂为德国原装ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确。

配置单

| 单头手术灯标准配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 |
| 1 | DJ15-0057-019 | 单灯悬吊系统 | 1 |
| 2 |  | 760灯头带C臂组件 | 1 |
| 3 |  | LED消毒手柄组件 | 3 |
| 4 |  | 天花吊顶装饰组件 | 1 |
| 5 |  | LED灯标准安装及服务（全包） | 1 |

备注：到货期3天