## Sheet2
医用封口机 招标参数
主机名称 |  | 数量
切割封口打印一体机 |  | 1台
技术参数
设备尺寸 | ≤1050*300*200mm
重量 | ≤45kg
液晶屏 | 7"彩色电容屏
封口速度 | 10±0.5m/min
密封宽度 | ≥12mm
切割长度 | ≥50mm
切割宽度 | ≦400mm
切割速度 | 10±0.5m/min
封口留边 | 0~35mm可调
工作温度 | 60~220°C可调
最大流量 | ≤3.2A
交流电源 | 220V±10% 50HZ
功率 | ≤600W
控制系统 | 安卓系统
自动进纸
自动切割
自动封口
多卷同时切割封口
单行打印
自动储存、声音朗读、语音提示及WIFI功能
封口机运行及鉴定功能
其他配件 | 有耗材：测试纸
到货期 | 15天
保质期 | 三年
数量：一台