货物需求一览表及技术规格

一、货物名称及数量

血气分析仪  2台

最终成交价：400000.00   (每台：200000.00)                                                         （单位：人民币/元）

二、主要技术参数要求

| 序号 | 技术名称 | 产品技术特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血气分析仪 | 进口品牌，具有SFDA及FDA或CE认证 |  |
| 2 | 实测参数* | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数 |  |
| 3 | 计算参数 | 至少包括BE、BEecf 、HCO3—act、HCO3—std 、O2SaT、PO2(A-a)、PO2(a/A)、TO2、O2CT、AG、Ca++(7.4）、pO2/FiO2等48项技术参数 | 特征性参数：共48项计算参数，所有血气分析仪首位 |
| 4 | 方法学 | 电流计、电位测定法、电导测定微电极技术和分光光度法 |  |
| 5 | 样本类型 | 全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无需适配器 |  |
| 6 | 样本体积（全参数）* | 65ul | 全参数检测，所耗费样本量最小 |
| 7 | 进样方式 | 自动进样，无需适配器，仅需5秒即可完成吸样 |  |
| 8 | 测试速度（全参数）* | 35秒，每小时≥44个样本 | 测试速度在市面上所有分析仪居首 |
| 9 | 规格/测试数* | 带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份 | 规格最全 |
| 10 | 耗材效期* | 测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天；试剂包货架期180天，上机效期30天 | 同类机型耗材上机有效期最长 |
| 11 | 定标* | 无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标 |  |
| 12 | 质控要求* | 内置自动质控系统，且支持外部及第三方质控 | 试剂包包含自动质控，执行自动质控不耗费试剂包测试循环数（特征性参数） |
| 13 | 质控分析* | 提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内统计性质控结果比对 | WDC世界范围同机型质控结果比对为雷度QA portal网站提供，雷度特有 |
| 14 | 数据存储 | 患者检测结果：≥2000，事件记录：≥5000，定标结果：≥1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身份登录，无限量登录号码，数据U盘下载 |  |
| 15 | 屏幕、接口与条形码扫描 | 8.4英寸彩色触摸液晶显示屏、 Windows XP操作界面，内置条码阅读器、具有以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器 |  |
| 16 | 耗材存储 | 试剂包2-25℃ 存储，测试卡2-8℃ 存储 |  |
| 17 | 耗材类别与更换 | 只需要更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其他维护工作 |  |
| 18 | 重量与尺寸* | 45*25*29cm，重量≤11公斤（带耗材） |  |
| 19 | 电池支持样本测量* | 电池支持样本检测操作 | 特征性参数 |
| 20 | 网络连接能力 | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |  |
| 21 | SFDA认证情况 | 仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证 |  |
| 22 | 操作及维护 | 操作简便，维护简单 |  |
| 23 | 到货期 | 医院要求时间（3个工作日） |  |
| 24 | 保修期 | 三年 |  |